| 관리 상태 | ■ 관리본 |
| --- | --- |
|  | □ 비관리본 |

- 목 차 -

1. 목 적

2. 적용범위

3. 용어 정의

4. 책임 및 권한

5. 설계 및 개발 계획

6. 설계 및 개발 입력

7. 설계 및 개발 출력

8. 설계 및 개발 검토

9. 설계 및 개발 검증

10. 설계 및 개발 유효성 확인

11. 설계 이관

12. 설계 및 개발 변경

13. 설계 및 걔발 파일 (Design History File)

14. 관련문서

| 개정번호 | 개정일자 | DCO. No | 개정사유 | 작성 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1 목적

고객 및 법적으로 요구된 제반조건에 대한 제품 개발 업무를 보다 합리적이고 체계적으로 추진하는 데 그 목적이 있다.

2 적용범위

당사에서 개발하는 제품에 대한 설계 및 개발의 계획, 입·출력 및 제작과정 도면의 작성 및 관리, 설계 및 개발 검토, 설계 및 개발 검증과 유효성 확인 및 설계 및 개발변경업무에 대하여 규정한다.

3 용어 정의

(1) 제품사양 : 고객의 요구사항을 기준으로 개발할 제품의 사양을 기록한 문서이며, 제품의 항목별 규격과 특징 그리고 외형 등을 명시한 문서

(2) 설계 : 개발 사양을 만족시킬 수 있는 제품을 구현하기 위하여 제품의 구성요소를 도면으로 문서화 시키는 행위 또는 그 결과물

(3) 개발계획 : 개발과제에 대하여 개발업무를 수행하기 위한 계획을 목적과 사양을 기준으로 소요기간과 인력 그리고 추진 방법 등 전반적인 개발계획을 수립, 문서화 하는 업무

(4) 설계입력 : 설계출력에 기본이 되는 설계요건과 적용기준

(5) 설계출력 : 설계입력에 의거 당사에서 작성한 제품도면, QC공정도, 제품사양 등과 같은 설계도서

(6) (기술적) 도면 : 제품의 외부구조, 전체적인 치수 및 조립 형태 등을 나타내는 도해

(7) 설계 도면 : 주요치수, 완전한 부품명세표 및 자재사양서, 코드 및 규격에 대한 인용을 포함하여 제품 형태 및 개발의 레이아웃 및 합부 판정 기준을 보여 주는 기술적 도면

(8) 설계검토 : 설계 및 개발 결과에 대하여 적절한 단계에서 공식적으로 검토하는 행위

(9) 설계검증 : 설계출력이 설계입력 요구사항을 충족하는지에 대한 확인활동

(10) 유효성확인 : 의도된 사용자의 요구사항이 충족되는지 입증하기 위하여 설계 및 개발을 평가하는 과정

(11) 설계 이관 : 개발된 내용이 제조 및 관련 영업 활동에 사용될 수 있도록 각 부서에 필요한 내용을 전달하는 것. (실제 업무에 맞추어 일부 내용을 부분적으로 수정하는 경우를 포함)

(12) 설계변경관리 : 설계의 검증과 검토의 결과로 파악되는 결함 사항과 시정조치를 정리하고 해결과정을 추적하여 변경하는 활동

(13) 설계이력 파일(Device History File) : 설계관리 기준으로 제품에 대한 설계 및 개발계획에서부터 설계변경에 이르기까지 설계 및 개발 전체단계의 활동에 대한 증빙 자료또는 이들의 집합

4 책임 및 권한

4.1. CEO 대표이사

(1) 개발 타당성 검토의 승인

(2) 개발 완료 후 설계 이관 보고서의 승인

(3) 부서 간 의견 대립 시 최종 결정

4.2. 개발팀장 (프로젝트 팀장)

(1) 개발 의뢰/검토 결과서의 검토

(2) 개발 담당자 지정을 포함한 Project 수행 관련 업무 담당자의 지정

(3) 설계 및 개발 검토 회의 운영

(4) 설계 개발 단계별 산출물 검토

(5) 설계 이관 이전 개발 문서의 승인

(6) 기타 개발업무 수행과 관련된 총괄적 관리

4.3 품질책임자

(1) 모든 설계 이관 문서의 승인

4.4. 영업부

(1) 개발 관련자들과 고객 간의 소통 역할

4.5. 개발팀

(1) 개발 대상 제품의 concept 구현을 위한 정보의 수집 및 검토

(2) 지정된 제품의 설계

4.6. 생산팀

(1) 개발 sample의 제공

(2) 양산 이관 업무 중 생산 관련 업무의 수행

4.7 품질관리팀

(1) Process Validation 등 시스템 보증 관련 절차의 수행

(2) 설계 검증 활동을 연구소와 연계 수행

(3) 원자재, 반제품, 완제품 등의 검사 기준 초안 작성

5 설계 및 개발 계획

그림 1. 설계흐름도

5.1 개발 아이템에 대한 제안 및 타당성 평가

(1) 회사의 모든 직원은 합리적인 사유가 있을 경우 언제든지 새로운 제품의 개발 혹은 기존 제품의 개선을 제안할 수 있다.

(2) 이 때 제안되는 내용은 아래와 같으며 제품기획 및 설계변경절차에 따라 진행하도록 한다.

① 신규 개발 : 최초 기획부터 완료까지 총괄적인 업무 수행이 필요한 경우, 개발이 기 완료된 타 제품의 개발 결과에 바탕을 두고 있다 하더라도 품목 분류가 변경되거나 적증의 중대한 변경이 있는 경우 그 개발 건은 신규 개발로 분류되어야 한다.

② 중대한 변경 : 개발 제품의 성능 및 안전성을 기존 제품에 대한 검증 결과로써 확신할 수 없는 경우

③ 사소한 변경 : 국내·외 기준에 따른 품목 분류가 기 생산 중인 제품과 동일하고, 동일한 적용증에 사용될 예정이며, 기존 제품에 대한 검증 결과로써 개발 제품의 성능 및 안전성을 충분히 예측할 수 있는 경우. 일부 항목에 대한 추가 시험이 실시되는 경우를 포함한다.

④ 모델 추가 : 기 개발된 기술과 동일한 제품으로 일부 사양의 제품을 추가하는 경우 (예 : 외관 치수견경 또는 고객의 요구에 따른 모델추가 등)

⑤ 기술적 변경 : 국내외 등록 사항의 변경이 불필요하고, 기존 제품에 대한 검증 결과로써 개발 제품의 성능 및 안전성을 충분히 예측할 수 있는 경우로서, 단가나 납기 등 자사 내부적 필요에 의한 기술적 변경에 해당하는 경우 (ex: 원자재 구입처 변경)

(3) 설계 의뢰/검토 결과서'가 제출된 경우, 영업부서장은 시장 상황을 기준으로 개발의 필요성을 1차적으로 평가한다. 필요성이 인정되는 경우, 개발 의뢰 내용에 대한 간략한 평가 결과를 설계 의뢰/검토 결과서'에 기재하여 개발팀에 전달한다.

(4) 개발팀에서는 해당 개발 요청 사항을 확인하여 사소한 변경에 해당한다고 판단되는 경우에는 제안자에게 기술변경 요청 절차에 따른 변경 신청이 필요함을 통보한다.

(5) 기획 단계에서는 아래의 항목을 검토하여야 한다.

[시장분석]

① 임상적 필요 파악

② 경쟁사 제품 분석

③ 목표시장 및 잠재 시장 분석

④ 보험수가 등 실질적인 납품 비용

[기술 분석]

① 제품 컨셉

② 기술적 배경 파악

③ 활용 가능한 특허 기한 만료 기술 및 회피가 필요한 특허 기술

(6) 개발팀장은 개발 타당성을 최종적으로 결정하기 위하여, 모든 개발 관련 부서와 함께 개발 검토 회의를 진행한다. 최종적인 결정은 개발 타당성 검토 회의 결과에 대한 대표이사의 승인 여부에 따른다.

5.2 Development Plan 개발 계획

5.2.1 개발 계획의 수립

(1) 개발 담당자는 전체적인 제품 개발에 있어서의 각 업무 현황과 책임을 나타내는 설계및 개발 계획서를 작성한다.

(2) 설계 및 개발 계획은 최소한 다음사항을 반영해야 한다.

① 제품 사용 목적에 따른 기능, 성능, 사용적합성 및 설계 및 안전 요구사항

② 설계 및 개발 일정 프로그램

③ 업무분장 및 책임과 권한

④ 업무 관계 나타내는 업무 명세 구조도

⑤ 각 단계별 업무를 진행시키도록 하는 검토사항들

⑥ 재원, 인력, 시설 등의 자원

⑦ 적용가능 한 규제요구사항 및 설계 및 개발을 계획대로 수행하게 하는 품질계획서, 설계 및 개발절차, 규격 및 표준 등의 관리

⑧개발의 각 과정에서 생성되는 출력물의 종류가 전체적으로 파악되어야 한다. 각 출력물의 종류는 일정 프로그램에 명시하여야 한다.

5.2.2 검토

개발팀장은 개발 계획을 검토하기 위한 회의를 개최하여야 한다. 회의는 품질책임자 및 영업부서장, 그리고 그 외 대표이사가 지정한 인원이 참석하며, 회의 결과는 연구소에 의해 기록되어야 한다.

5.2.3 계획의 수정

설계 및 개발 일정은 설계 및 개발 검토회의에서 승인되어야 하며, 설계 및 개발이 진전됨에 따라 설계 및 개발 계획서는 갱신하도록 한다.

5.3 업무의 배정

5.3.1 일반 기준

설계 및 개발에 관련된 업무와 인원은 설계 및 개발계획에서 파악되어야 하고, 사전에 배정되어야 한다.

(1) 조직적 연계성 : 다음 사항을 고려한다.① 설계 검토에 관련 부서 및 관련 기능의 참여,② 시제품 제작 지원, 시제품 제조를 위한 공정라인의 이용,③ 포장 또는 물류 활용 등.

(2) 기술적 연계성 : 도면작성, 시제품 제작, 성능시험, 연구개발, 외주생산, 서비스, 관련인력의 훈련 등과 관계된 외부와의 모든 정보는 사외 연계에 대한 내용으로 개발팀장이 관리하여야 한다. 책임한계를 명확히 규정하여야 하며, 고객의 의견이 최대한 반영되도록 업무를 배정한다.

(3) 설계 및 개발 일정 중 제품의 종류 및 설계특성에 따라 각 부서 간의 연계성이 있는 경우, 필요 시 수시로 설계 진행 회의를 실시하여 그와 관련된 정보를 설계 각 단계에 즉시 반영할 수 있도록 하여야 한다.

5.3.2 사내 연계 사항

설계 및 개발에 있어서 개발담당자, 개발팀, 생산팀, 영업부, 품질관리팀은 필요 시 설계및 개발회의를 통하여 진행사항을 검토하고, 정보를 문서화하여야 한다. 기본적인 업무관계에는 책임과 권한이 명시된다.

(1) 개발 담당자는 설계 및 개발이 진행되는 동안 개발 출력물이 샘플로 제작 및 가공되기에 적합한지를 검토한 다음 개발팀장의 승인을 득한 후 생산부서로 이관하여야 한다.

(2) 이 절차서에 명시되지 않은 사항은 각 부서의 기본적인 역할 및 타 절차서에서 유추되는 내용을 기준으로 하되, 필요할 경우 계획서에 명시한다.

5.3.3 사외 연계 사항

외주공정, 시험, 개발, 외주업체, 외주 생산, 자문 업무 등을 포함한 개발 과정의 부분 위탁이 필요할 경우, 품질관리책임자는 위탁 부분의 관리자를 지정하고 지정자는 설계 및개발 부분을 맡고 있는 사람에게 정보를 제공해야 한다.

5.3.4 개발 검토

(1) 각 설계 및 개발 단계 또는 설계 및 개발계획에서 규정된 단계별로 공식적인 검토회의가 진행되어야 한다. 검토자는 해당되는 분야에 외부 전문가를 포함시킬 수 있으며,검토 업무의 총괄 책임은 개발팀장이 또는 관련 프로젝트 팀장이 맡는다.

(2) 검토의 기록은 문서화되어야 한다. 보고서는 검토자들의 동의가 있어야 하며 다음 사항을 포함한다.

① 설계 및 개발검토의 기준

② 검토한 문서의 목록

③ 설계 및 개발이 요구사항을 충족시킨다는 증거

④ 다음 단계로 진행하여도 되는지의 결정

⑤ 수정한 내용의 기록

⑥ 수정한 사유와 제안사항

⑦ 대표이사는 품질책임자, 개발팀장 및 기타 검토자 사이에 해결되지 않는 모든 검토의견에 대한 최종적인 결론을 도출해야 한다.

6 설계 및 개발 입력

개발팀장은 설계 입력에서 해당 기기에 대한 고객의 요구사항 및 해당 제품의 의도된 목적에적합할 수 있는 제품의 특성과 법과 규격의 요구사항을 반영하여 물리적 (physical) 요구 조건과성능(Performance) 요구 조건을 확립하여야 한다.

설계자는 설계 입력 요구 조건을 객관적이고 정형화된 방법으로 시험, 검사, 분석될 수 있도록작성하여야 하며 검토자는 입력 조건이 사용 목적에 적절하게 설정되었는지 검토하여야 한다.

확립된 설계 입력 사항을 반영한 설계 기준서를 작성하고 해당 문서는 설계 및 검토 회의에서 검토, 승인되어야 한다.

6.1 관련 규격의 선택

허가 담당자 및 개발 담당자는 국제 규격 및 판매 대상 국가의 기준 중 개발 제품에 적용되어야하는 요구 기준을 파악하고 설계입력 체크리스트를 작성한다. 체크리스트는 개발 담당 팀장의 검토 후 품질책임자가 승인한다.

6.2 위험관리 계획

개발 담당자는 적용 규격, 개발 계획, 제품의 컨셉, 시장 조사 결과 등을 바탕으로 위험관리 계획서를 작성한다. 위험관리 계획서 작성에 관한 세부 사항은 위험관리 절차서(OP-711)'에 따른다.

6.3. 설계 입력의 승인

(1) 개발 담당자 및 프로젝트 해당 팀장은 개발 계획에 명시된 설계 입력 문서가 모두 적합하게 작성되었는지 검토한다.

(2) 설계 및 개발 입력은 설계 및 개발검토회의에서 승인되어야 하며, 다음 사항이 고려되어야 한다.

① 의도된 용도에 따른 기능, 성능, 사용적합성 및 안전성 요구사항

② 적용 가능한 규격 및 법적 요구사항

③ 고객 사항 및 마케팅 요구사항

④ 적용 가능한 경우, 이전의 유사한 설계로부터 도출된 정보

⑤ 설계 및 개발에 필수적인 기타 요구사항

⑥ 위험관리 계획서 및 산정 결과

⑦ 해당하는 경우 외부와의 개발계약 조건

⑧ 활용 가능한 기술자료(경쟁 제품 정보, 논문 자료, 보호 기간이 만료된 특허 등)

⑨ 해당하는 경우, 설계변경의 기준 및 적부 판정 기준 등

(3) 불완전하고 모순된 요건은 전문가나 경험자의 조언을 참고로 하며 설계 및 개발 입력 요건 작성자에 의해 해결되어야 하며, 확인은 개발팀장이 한다.

(4) 입력에 대한 적절성은 검토되어야 하며 요구사항은 완전하고 명백하며, 검증 및 유효성 확인이 될 수 있어야 하며 서로 상충되지 않아야 한다.

7 설계 및 개발 출력

7.1. 개발 출력의 일반 요건

개발 출력물은 다음 기준을 만족하여야 한다.

(1) 개발입력 요구사항을 만족하도록 검증되거나 유효성 확인될 수 있는 방법으로 표현

(2) 허용오차, 최대치, 최소치 등의 측정 가능한 판정 기준을 포함하거나 인용

(3) 안전장치, 경고방안, 주의사항 표시 등 사용자의 안전에 관한 사항을 파악하고 반영

(4) 작동, 저장, 취급, 유지, 폐기 등 제품의 안전과 적절한 기능 발휘에 중요한 설계 및 개발특성을 파악

7.2. 출력물의 문서화

7.2.1 필수적으로 포함되어야 하는 문서

(1) 부품/원자재 목록

(2) 도면

(3) 원자재와 부품의 사양 및 근거 자료

(4) 제조 공정 (공정 흐름, 작업 표준 등.)

(5) 제품 사양 및 근거 자료

(6) 검증 계획

7.2.2 기타 설계 및 개발출력문서의 작성

공정도, 작업표준, 검사 및 시험지침서, 등에 관하여 생산부서, 영업부서 및 외주업체와 협의하여 설계자가 작성한다. 작성 시 필요한 기계, 설비, 계측기 및 구입 가능한 자재와부품을 고려하여야 한다.

7.3. 사용자 설명서 등 사용자 제공 정보 자료의 작성

(1) 사용자 정보 제공을 통하여 잔류 위험을 감소시킬 수 있을 때, 제품의 안전과 사용 방법에 관한 정보가 라벨링과 사용자 설명서 등 적절한 방법으로 제공되어야 한다.

(2) 통지 내용은 위험관리 규정 등 국내외의 기준을 바탕으로 개발자에 의해 작성되고 품질책임자에 의해 검토되어야 한다. 이 경우 문서관리를 통하여 사용자에게 이전 제품의 자료 등 부적절한 자료가 제공되지 않도록 관리되어야 한다.

(3) 가시성과 가독성을 확보하기 위하여 다음 사항이 최대한 반영되어야 한다.

(4) 그림 등을 활용하여 최대한 간결하고 평이한 표현해야 하며 문구는 적절한 크기와 위치에 배치되어 있어야 한다.

(5) 사용자 설명서와 라벨은 가능한 모든 사용 국가의 언어로 된 번역본을 준비해야 한다.

번역에는 반드시 사용 언어에 능통한 자가 작성을 하여야 하며 제품의 사용 자격이 있거나 충분한 지식을 갖고있는 사람이 검토하여야 한다. (의사, 현지대리점 등...)

8 설계 및 개발 검토

8.1 설계개발계획에서 규정된 단계별로 공식적인 설계검토회의가 진행되어야 한다. 검토자는 사전에 지정된 자로 해당되는 분야에 외부 전문가를 포함시킬 수 있으며, 각 단계별 설계와 관련된 모든 기능의 대표자를 포함하여야 하고 검토되는 설계에 직접적인 책임이 없는 자로 구성되어야 한다. 팀장은 영업부서장으로 한다.

8.2 설계 검토 회의서는 설계 기준을 검토, 평가하여야 하며 검토의 기록은 보고서 혹은 회의록으로 문서화 되어야 하고, 보고서는 다음 사항을 포함한다.

a) 요구사항을 충족시키기 위한 설계 및 개발 결과의 능력을 평가

b) 필요한 조치를 파악하고 제시

그러한 검토에 참여하는 인원에는 검토되는 설계 및 개발 단계에 관련된 기능의 대표들뿐만 아니라 다른 분야의 전문가들도 포함되어야 한다.

8.3 설계 검토 후 검토사항을 반영하여 기 확정된 설계 기준서 혹은 설계 및 개발 계획서의 수정이 필요할 경우 해당 문서를 수정한 후 관련 부서의 검토를 받고 대표이사의 승인을 받아야 한다.

9 설계 및 개발 검증

9.1. 일반 요건

새로운 개발의 절차가 도입되었거나 제품 설계가 이루어졌을 때 문서화된 준비사항에 따라 대한 검증이 수행되어야 한다.

검증의 형태는 다음과 같은 방법으로 이루어진다.

1) 문서검토

2) 실험실 테스트

3) 대체계산

4) 유사분석 또는 테스트

5) 대표샘플의 증명

6) 원형(Prototype)

9.2. 검증 절차

9.2.1 계획서의 작성

(1) 개발팀은 개발 제품의 여러 측면을 검증하기 하여, 각 측면에 대한 검증 계획서를 각각 작성해야 한다. 검증 계획서는 개발 출력의 한 부분으로 작성될 수도 있다.

(2) 개발 검증 활동 중 특정 제품의 특성을 확인하기 보다는 전체적 품질보증 활동의 일부로 간주될 수 있는 항목은 품질경영부서에서 수행하고 그 결과를 해당 개발팀으로 통보한다.

(3) 검증계획서에는 다음의 내용이 포함되어 있어야 한다.

① 제품

② 프로토콜의 목적

③ 수행되어지는 절차와 명세(spec)

④ 적용 규격

⑤ 사용될 모델 선정 근거⑥ 검증 활동에 사용되는 시설, 장비 및 시험장비의 설명

⑦ 검증 활동 수행자의 설명

⑧ 절차서, 표준, 스펙, 기록에 대한 설명

⑨ 샘플크기 등 통계적 검증 결과

9.2.2 이관 및 시험 (생산을 전면 위탁 하는 경우)

(1) 개발팀에서는 양산 이관이 잠정 결정된 제품 및 생산 정보를 외주 생산 업자에게 제공하여 업체에서 가 이관에 필요한 문서를 작성하도록 하고, 작성된 내용을 검토하여 의도한 제품이 정상적으로 생산될 수 있도록 한다. 작성된 문서는 양산 단계에서 적용 가능하여야 한다. 작성되는 문서는 아래 항목을 포함한다.

① 부품/원자재 목록

② 시제품 도면

③ 구매 사양

④ 공정 흐름도

⑤ 작업 지침서

⑥ 검사 기준

(2) 외주 생산 업체에서 작성된 가 이관 문서는 자사 연구소에서 검토하여 개발 의도에 적합한 제품의 생산 가능한 지 여부를 검토한다. 양산 환경에 적용하기 위하여 설정된 기준을 일부 벗어나는 경우 이를 반영하여 양산 문서 초안이 개정되어야 하며, 초안이 개정된 경우 반드시 연구소에서 검토하여 승인 여부를 결정한다. 모든 예상 혹은 설정된 기준에서 벗어나는 부분은 확인/점검 되어야 한다.

(3) 이관이 완료되면 외주 업체에 요청하여 준비된 기준 및 문서에 따라 시험할 제품의준비를 수행하도록 한다.

(4) 품질관리팀은 검증품에 대한 검사를 수행한다. 자체적으로 필요한 모든 검사를 직접수행하는 것이 곤란한 경우, 외부 시험 기관을 이용하거나 외주 생산 업체의 검사 결과를 검토 및 확인하는 것으로 갈음할 수 있다. 모든 예상 혹은 설정된 기준에서 벗어나는 부분은 확인/점검 되어야 하며, 부정적인 결과를 포함한 모든 결과는 기록되어야 한다. 가 이관된 문서의 변경이 필요하다고 판단되는 경우, 연구소와 상의하여 각검사 기준의 초안을 개정한다.

9.2.3 결과 정리 및 문서화

(1) 설계 검증에 포함되는 모든 내용은 개발 입력 또는 검증 계획 작성 주체에 의하여 결과가 문서화되어야 한다.

(2) 개발팀에서는 그 설계가 전체적으로 고객요건과 적용사양에 부합하는지 보증하기 위해 검증 결과를 확인해야 한다.

(3) 부합하지 않는 점이 발견되면 요구조건과 적용사양이 부합하도록 그 설계는 변경되어야 한다.

(4) 설계 검증의 모든 내용은 설계 이력 파일에 기록되어야 한다.

10 설계 및 개발 유효성 확인

10.1. 관련 활동

본 단계는 설계의 유효성을 평가하는 과정으로써, 다음 활동을 포함한다.

1) 작동성능 데이터 및 기능 파악

2) 신뢰성(reliability) 파악

3) 유지가능성(maintainability) 파악

4) 승인시험(qualification test)

5) 동물 성능 시험 (animal performance test)6) 전임상 및 임상시험 (preclinical test, clinical investigation)

7) 기타 필요하다고 결정되고 계획된 시험

10.2 유효성 확인의 수단

10.2.1 기본적 방법

설계 및 개발 유효성 확인은 다음의 방법으로 수행된다.

(1) 문서검토

(2) 실험실 테스트

(3) 대체계산

(4) 유사분석 또는 테스트

10.2.2. 추가적 방법

사용자의 요구사항이나 제품의 특성을 파악하기 위한 방법으로 다음과 같은 형태의 시험을 실시할 수도 있다.

(1) 작동성능 데이터 및 기능 파악

(2) 신뢰성 파악

(3) 유지가능성 파악

(4) 승인시험

11 설계 이관

11.1 설계 이관

개발팀에서는 설계출력과 검증 및 유효성 확인에 대한 출력물들을 설계개발계획서에 따라 해당팀에 이관하여야 한다. 이관에 관한 기록은 이관받는 자와 이관일자의 확인을 포함하여 설계및 개발 이관 보고서(F702-8)에 유지하도록 한다.

설계이관은 1~2주에 걸쳐서 진행되며 작업내용의 교육, 검사방법의 교육, 관련 기술문서들의 교육 등 제품생산에 관련한 일체 사항이 확인 되어져야 한다.

(1) 이관 방법

설계 이관은 다음 중 한 가지 방법으로 수행될 수 있다.

① 설계 검증 단계에서 가 이관된 문서를 최종적으로 승인: 외주 생산 업체로 이관된 문서의 경우, 자사 품질책임자가 직접 최종적으로 승인하거나, 설계 유효성 확인 결과를통보하여 외주 생산 업체에서 최종적으로 해당 문서를 양산에 적용하게 하는 것으로 갈음할 수 있다.

② 개발 문서의 정보를 바탕으로 각 부서 용도에 맞는 문서를 신규로 작성 : 이 경우 신규작성된 문서는 개발 담당부서에서 검토를 받아야 함.

(2) 이관 대상 정보

1) 제품표준서

2) 제조공정도, 작업표준서

3) 수입/공정/제품/출하검사기준서

4) 공정밸리데이션 (IQ/OQ/PO)

5) 설계 도면, BOM

6) 라벨, 사용설명서, Box 등

7) 제조장치와 보조물

11.2 판매 후 정보의 반영

설계 유효성 확인 결과는 판매 후 정보를 반영하여 up-date되어야 한다. Up-date는 전체적으로 실시될 수도 있으며, 각 문서 별로 이루어질 수도 있다.

12 설계 및 개발 변경

조직은 설계 및 개발 변경을 관리하기 위한 절차를 문서화 해야 한다. 조직은 의료기기와 의료기기의 의도된 사용목적을 위해 기능, 성능, 유용성, 사용적합성 및 안전과 적용되는 규제적 요구사항 변경의 중요성을 결정해야 한다.

12.1 설계 및 개발 변경에 대한 사항이 발생되면 설계담당자에게 설계 및 개발 변경 요청을 한다.

12.2 품질관리팀장은 의료기기와 의료기기의 의도된 사용목적을 위해 기능, 성능, 유용성, 사용적합성 및 안전과 적용되는 규제적 요구사항 변경의 중요성을 결정하고, 요구되는 설계 및 개발 단계들을 포함하여 설계 변경의 범위를 결정하여야 한다.

12.3 품질관리팀장은 해당되는 설계 및 개발 단계들을 검토하여 설계변경을 실시하여야 한다. 해당하는 경우, 적절히 검토, 검증 및 유효성확인이 이루어져야 하며 실행 전에 승인되어야 한다.

12.4 개정된 설계 및 개발 출력문서는 원본과 같은 방법으로 배포되어야 한다.

12.5 설계 및 개발 변경의 검토는 구성품 및 생산 중이거나 이미 인도된 제품, 위험관리 및 제품실현 프로세스의 입력 또는 출력에 대한 변경의 영향에 대한 평가를 포함해야 한다.

13 설계 및 개발 파일 (Design History File)

개발팀장은 개발된 제품에 대한 설계 및 개발 파일을 관리 및 유지해야 한다. 설계 및 개발 파일은 설계 및 개발을 위한 요구사항에 대한 적합성을 증명하기 위해 생성된 기록과 설계 및 개발변경을 위한 기록을 포함하거나 참조해야 하며, 참조된 문서 또는 기록은 추적이 가능하고 식별이 되어야 한다.

14 관련문서

1) ISO 14155-1,2 Clinical investigation of medical devices for human subject

2) GCP Guidance

3) Meddev 2.7.1 Clinical evaluation of medical device

4) Directive 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC Annex10, Clinical evaluation

15 기록양식

| 양식명 | 양식번호 | 보존기간 | 승인 | 보관부서 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 개발 계획서 | F702-1 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 개발 입력서 | F702-2 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 개발 출력서 | F702-3 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 설계검토회의록 | F702-4 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 개발검증 및 유효성 확인계획서 | F702-5 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 개발검증 및 유효성 확인보고서 | F702-6 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 설계변경요청서 | F702-7 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |
| 설계 및 개발 이관보고서 | F702-8 | 영구 | 대표이사 | 개발팀 |